「遠隔手術支援 緊急時対応マニュアル」

遠隔手術支援の術中に遠隔手術支援が適切に実施出来ない状況や、患者の安全確保が困難な状況となった場合に備え、遠隔手術支援実施前に遠隔術者および現地術者、手術スタッフ、担当麻酔科医は、事前に十分な検討を行い、内容を診療録に記録する必要がある。

これまでにロボット支援下手術時に緊急対応が必要となった報告は、大きく分けて血管損傷による出血と他臓器損傷である。特に、鉗子交換の際に血管を含む他臓器損傷を生じた報告が多数あることから、遠隔手術の際に遠隔術者と現地術者、助手とのコミュニケーションが重要である。

尚、上記のカンファレンスはweb会議システムを利用して行って良い。緊急時の対応については後述の「緊急時フローチャート」を参照すること。

1 事前協議

以下の事項について事前に現地施設と遠隔施設の間で協議をしておく。なお、遠隔手術支援の中止や術式変更などの最終判断は、遠隔術者と十分に相談した上で、現地術者が最終判断することとする。

- 遠隔手術支援の中止基準や他の術式への移行基準（例、500ml以上の出血や通常の1.5倍以上の手術時間等）を決定する。

- 現地術者は手術ロボット、通信、手術それぞれに生じた問題に対し、対応する人員をあらかじめ定める。特に、術式変更を行う場合、手術ロボットを緊急ロールアウトする人員、腹腔鏡や開腹手術への移行時に手術に参加する人員を確保する。

- 通常の鏡視下手術や開胸・開腹手術への移行を速やかに行うため、器械の準備とセッティング方法を確認する。

- 回線トラブル等による緊急時に施設間で連絡が可能な携帯電話番号を確認しておく。

- 以下に述べる緊急時の具体例についてあらかじめ確認を行う。

2 遠隔手術支援が困難な症例とその対応

ロボット手術を継続することが不可能である場合、遠隔手術支援を中止する。

例）

①高度癒着例

②高度進展例

③術中出血

術式ごとに特異的な血管損傷があるが、過去には肋間動静脈、総肝動脈、固有肝動脈、上腸間膜動静脈、下腸間膜静脈、外腸骨動脈、門脈、子宮動脈、肺動静脈などからの止血困難例の報告がある。不意な出血を生じた際にはまず、ロボット支援下で圧迫、気腹圧調節、凝固止血、止血剤による止血、縫合止血などを行う。出血のコントロールに難渋し、事前に定めた出血量を上回る場合、血圧低下を来した際には、現地および遠隔術者間で協議の上、患者の安全性が確保できないと判断した際にはロボット手術を中止し、鏡視下あるいは開胸・開腹手術へ移行し、麻酔科医師と連携の上で患者の安全確保に努める。

④術中他臓器損傷

他臓器損傷については過去に膵臓、肝臓、腸間膜、直腸、膀胱、尿管、肺、気管、気管支の損傷に関する報告がある。術中に他臓器損傷を来たした際にはまず、ロボット手術の継続による修復を試みるが、開腹や開胸手術に移行している報告が多い。遠隔手術支援中の臓器損傷時には、現地および遠隔術者間で協議の上、ロボット手術による手術の継続が困難と判断した場合には、ロボット手術支援を中止し、現地術者により鏡視下または開胸・開腹手術による修復を行う。

⑤その他

気腹や頭低位に耐えられない呼吸不全や喘息発作、心筋梗塞や肺塞栓による循環不全、アナフィラキシーショック時などは手術を継続することはできない。また、大血管損傷と気道損傷に対しては迅速な対応が求められる。ロボット手術を中止し、他の術式に移行する際の手順は、出血時の対応に準じ、速やかに手術支援ロボットをロールアウトし、手術を継続する。

想定外のトラブルや予期せぬ患者の急変時の際には現地術者は現地麻酔科医師や遠隔術者と連携して遠隔手術支援の継続可否について判断する。

3 通信障害によるロボットの障害と対応

通信回線の障害時（通信回線の不通や、遅延時間の延長など）には現地施設と遠隔施設間のロボット通信回線だけでなく、ロボット通信回線とは別の回線に設けたツール（Web会議システム、スマートフォン等）を用いたコミュニケーションにより対応する。また、現地スタッフは緊急時の対応方法や役割分担について事前にシミュレーションしておく。

- 遠隔施設コックピットの不具合

通信ケーブルの接続環境を確認のうえ、エラーリセットを行う。それでも復旧しない場合は、手術ロボット再起動を行う。

再起動や製造販売元や通信事業体が推奨するその他の復旧方法によっても復旧困難な場合は通信接続を解除して遠隔手術支援を中止し、可能な場合に限り現地医師によるロボット手術を継続することができる。現地医師のみでのロボット手術の継続が困難な場合はロールアウトし、鏡視下または開胸・開腹手術に移行して手術を継続する。

② 現地施設ロボットの不具合

通信ケーブルの接続環境を確認の上、エラーリセットを行う。それでも復旧しない場合、遠隔手術支援ロボットの再起動を行う。

再起動や製造販売元や通信事業体が推奨するその他の復旧方法によっても復旧困難な場合はロールアウトし、鏡視下または開胸・開腹手術に移行して手術を継続する。

主回線に通信トラブルが発生した場合、使用可能な場合は副回線の利用を考慮する。いずれの場合も、通信障害により遠隔術者からの支援が困難となった場合は遠隔手術支援を中止し、現地医師によるロボット手術を継続する。現地医師のみでのロボット手術の継続が困難な場合はロールアウトし、鏡視下または開胸・開腹手術に移行して手術を継続する。また、現地側ロボットのコックピットに不具合があるが遠隔地側からの操作が可能な場合、遠隔術者によるロボット手術を継続することは許容される。

4 緊急ロールアウトの手順

1）ロールアウトする人員を確保

2）体内の組織を把持している場合は把持を解除しインストゥルメントを抜去

3) 内視鏡を抜去

4）アームをアンドッキングし、ロールアウトが可能な姿勢へ移行

5）無影灯やモニタ、患者の足など周辺に気を付けながらロールアウト

- 緊急ロールアウトの方法は各手術支援ロボットにより異なるため、マニュアルをよく確認しておくこと。

- 遠隔地と現地の通信を切らないことが望ましい。

5.事前リハーサル

初めて遠隔手術支援を行う場合、現地スタッフは緊急時の対応方法や役割分担について以下の対応について、事前にシミュレーション訓練を実施する。

1）術中の不測な事態に対する対応

2）ロボットの通信回線の切断と電源喪失

3）Web会議システム回線の切断と電源喪失

通信トラブル発生

所定の復旧手順を行い、遠隔手術の継続利用基準（※1）を満たしており機器を遠隔側から正常操作が可能か?

遠隔手術支援を続行

ロボット手術以外の現地術式へ移行

所定の復旧手順を行い、現地手術の継続利用基準（※2）を満たしており機器を現地で正常操作が可能か?

（可能な場合ロボットを含む）

現地手術へ移行

Yes

Yes

No

No

＜通信トラブル発生時の緊急時対応フローチャート＞

※1：遠隔手術の継続利用基準（以下のすべてを満たす場合に継続利用可能）

- ロボットの遠隔支援システムにエラーが出ていないこと

- 操作権の切り替えが行えること

- 遠隔術者が支援可能と判断していること

※2：ローカル手術の継続利用基準（以下のすべてを満たす場合に継続利用可能）

- 手術支援ロボットシステムにエラーが出ていないこと

- 操作権がローカル側にあること